附件1
项目采购需求

一、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	项目预算金额（元）

	1
	COD分析仪
	1
	台
	拒绝进口
	260000

	2
	氨氮分析仪
	1
	台
	拒绝进口
	

	3
	总氮分析仪
	1
	台
	拒绝进口
	

	4
	采样器
	1
	台
	拒绝进口
	

	5
	数采仪
	1
	台
	拒绝进口
	

	6
	UPS
	1
	台
	拒绝进口
	

	7
	稳压电源
	1
	台
	拒绝进口
	

	8
	空调
	1
	台
	拒绝进口
	

	9
	视频监控
	1
	个
	拒绝进口
	

	10
	采配水单元
	1
	个
	拒绝进口
	

	11
	防雷设施
	1
	个
	拒绝进口
	

	12
	门禁系统
	1
	套
	拒绝进口
	

	13
	安装调试
	1
	项
	/
	

	14
	站房改造
	1
	项
	/
	


注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
二、技术需求
COD分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪需具备三级密码，自动标定、自动核查功能；采样器具备采集瞬时采样、混合水样、留样功能；数采仪具备数据标识功能；空调1.5匹具备来电自启功能；防雷设施为单相20KA/三级；门禁系统含人脸识别+指纹+刷卡功能；需负责安装调试及站房改造（包含站房保温吊顶、卷闸门拆除、墙体改造、安装防火门等）。
1.设备技术参数要求：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	
COD在线
分析仪
	1、分析方法：重铬酸钾氧化分光光度法
2、测量范围	0-100/1000mg/L可扩展
▲3、示值误差：20%，±2.5%
             50%，±2.5%
             80%，±2.5%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
4、定量下限：≤15mg/L（示值误差±30%）
▲5、24h低浓度漂移：±1.0% F.S.
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
▲6、24h高浓度漂移：±1.0% F.S.
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
▲7、重复性	≤0.5%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
8、平均无故障工作时间：MTBF	≥720h/次
9、同时支持ORP终点判定和吸光度滴定
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
10、通讯输出包括模拟输出4-20mA，数字通讯RS-485、RS-232等3种方式
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
11、具有标样核查，自动校准功能
12、采用双排电磁阀，可快速定位和维护，拆卸简单方便，无需整体更换，减少工作量
13、蠕动泵采样时，液体不经过泵管，减少试剂对泵管腐蚀和因腐蚀对测量准确性的干扰，增强泵管使用寿命
14、接收端采用双光路，减少温度影响
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
15、采用集成电路主板，增加多层防腐，适应不同现场环境。无PLC复杂接线方式，减少维护量
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
▲16、前门维护，打开仪器前门即可更换试剂、更换所有部件等操作
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
17、仪器可存储超过20000组数据具备USB接口，并且历史数据可以查询并用U盘导出
	1
	台

	



2
	



氨氮在线
分析仪
	1、分析方法：水杨酸分光光度法
2、测定范围：0-2/10/100mg/L（可选）
3、▲示值误差：20%量程   ≤±1.5%
               50%量程   ≤±4.0%
               80%量程   ≤±3.0%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
4、▲重复性：≤0.5%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
5、▲24h低浓度漂移：≤0.006mg/L
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
6、▲24h高浓度漂移：≤0.3%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
7、定量下限：≤0.15mg/L（示值误差±30%）
8、精密度：2.0%
9、最小维护周期：≥168h
10、通讯输出包括模拟输出4-20mA，数字通讯RS-485、RS-232等3种方式
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
11、具有标样核查，自动校准功能
12、采用双排电磁阀，可快速定位和维护，拆卸简单方便，无需整体更换，减少工作量
13、蠕动泵采样时，液体不经过泵管，减少试剂对泵管腐蚀和因腐蚀对测量准确性的干扰，增强泵管使用寿命
14、接收端采用双光路，减少温度影响
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
15、采用集成电路主板，增加多层防腐，适应不同现场环境。无PLC复杂接线方式，减少维护量
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
▲16、前门维护，打开仪器前门即可更换试剂、更换所有部件等操作
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
17、仪器可存储超过20000组数据具备USB接口，并且历史数据可以查询并用U盘导出
	1
	台

	3
	总氮在线
分析仪
	1、分析方法：过硫酸钾紫外分光光度法
2、测定范围：0-50/100mg/L（可选）
3、▲重复性：≤2.5%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
4、▲零点漂移：≤0.5mg/L
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
5、▲量程漂移：≤0.5%
（需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告复印件加盖生成厂商公章证明）
6、直线性：≤±1.0%
7、最小维护周期：≥168h
8、通讯输出包括模拟输出4-20mA，数字通讯RS-485、RS-232等3种方式
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
9、具有标样核查，自动校准功能
10、采用双排电磁阀，可快速定位和维护，拆卸简单方便，无需整体更换，减少工作量
11、蠕动泵采样时，液体不经过泵管，减少试剂对泵管腐蚀和因腐蚀对测量准确性的干扰，增强泵管使用寿命；
12、接收端采用双光路，减少温度影响
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
13、采用集成电路主板，增加多层防腐，适应不同现场环境。无PLC复杂接线方式，减少维护量
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
▲14、前门维护，打开仪器前门即可更换试剂、更换所有部件等操作
（提供图片证明材料并加盖生产商公章）
15、仪器可存储超过20000组数据具备USB接口，并且历史数据可以查询并用U盘导出
	1
	台

	4
	水质自动采样器
	1、系统功能：超标留样、等比例混合采样
2、采样瓶：24瓶
3、单次采样量；0~500ml（可选）
4、采样量误差：+10%
5、具备上传数据标识功能，满足监管部门联网要求
	1
	台

	5
	数采仪
	1、数据采集误差：≤1‰
2、系统时钟计时钟误差：≤0.5‰
3、符合HJ/T 212-2017协议，无线传输
	1
	台

	6
	UPS
	1、断电切换时间=0秒
2、额定电压220V
3、额定功率≥3KW
	1
	套

	7
	稳压电源
	1、额定输出功率≥5kW
2、稳压范围：160V-250V
3、具备过载保护及过欠压保护功能
	1
	套

	8
	空调
	1、具备来电自启功能
2、空调额定制冷功率≥1.5匹
	1
	套

	9
	视频监控
	1、视频分辨率不低于200万（1920×1080）像素
2、帧率不低于60Hz：30fps
3、图像信息延迟时间≤600 ms
4、具备动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输、断网重连功能，支持远程查看实时视频和录像
5、视频保存不少于1年
6、监控区区域包括排放口及分析站房区域
	1
	项

	10
	采配水单元
	1、采样管路符合“四明三清”要求
2、采样管路采用优质的聚氯乙烯（PVC）、三丙聚丙烯（PPR）等不影响分析结果的硬管
3、配置合格的给、排水设施
	1
	套

	11
	防雷设施
	1、最大冲击电流≥12.5KA
2、工作温度-40-80℃
3、响应时间≤25ns
	1
	套

	12
	门禁系统
	1、支持人脸识别、指纹识别等解锁方式
2、存储事件记录≥15万条
3、支持485串口输出
	1
	套

	13
	安装调试
	含在线设备安装、水质采样器、数据采集仪安装调试及对应的安装附件、防雷等设备施工安装调试，不含征地、拆迁及土地使用费
	1
	项

	14
	站房改造
	1、钢构+5cm保温隔热板（20平方米）改造
2、轻钢龙骨+硅钙板（20平方米）改造
4、卷帘门处砌墙（包工、包料）（约50平方米）
5、房屋吊顶（包工、包料）
6、新砌墙体内外粉刷（包工、包料）（约32平方米）
7、防火门定制安装
8、电路改造（包工、包料）
9、墙体穿管及埋管
	1
	项


备注：提供的COD、氨氮、总氮、等比例水质采样器及数据采集仪需提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具合规的检测报告。在线监测设备改造完成后符合生态环境部发布的新版污染物在线监测技术规范，即《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025）等相关规范要求。
2.技术服务需求
（1）运维技术服务期半年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，须提供仪器生产商提供的售后服务承诺书，保修期内保证仪器正常连续运行半年的所有耗材配件与试剂，并根据技术要求进行定期保养和标定，按HJ355《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》运行要求运行维护好在线监测设备。
（2）在运维服务期内，一旦发生质量、故障和数据传输等问题，投标人保证在接到通知2小时内响应，4小时赶到现场进行修理更换或落实能够有效解决问题的方案。
（3）在运维服务期内，应由专业技术人员开展不少于2次的完整的现场技术培训。
（4）在运维服务期满以后，供应商为所提供设备提供售后服务。在接到保障电话时，供应商应在4小时内响应，24小时内有相关技术人员抵达现场进行维修维护或落实能够有效解决问题的方案。
（5）投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
三、供应商资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力。
（2）具有履行合同所必需的设备和资质。
（3）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（4）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、评标定标方法
评标方法：综合评分法
价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分。
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
综合评分表
	序号
	评分项
	权重（%）

	1
	价格
	30%

	2
	技术部分
	45%

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	技术保障措施
	5
	在投标文件中详细说明保障措施（包括技术人员、车辆、技术方案等）；
评分标准：
（1）技术保障措施内容全面；
（2）技术保障措施内容具体，表达清晰、完整、严谨；
（3）技术保障措施内容针对性强；
（4）技术保障措施内容先进，科学合理；
（5）技术保障措施内容可操作性强。
满足以上五项要求得100分，满足以上四项要求得80分，满足以上三项要求得60分，满足以上两项要求40分，满足以上一项要求得20分，其它情况不得分。

	
	2
	技术规格偏离情况
	40
	[bookmark: _GoBack]投标人应根据上述设备技术参数要求表格，自行编制《技术参数响应表》，逐条响应招标文件“技术需求”中的参数，注明偏离情况，如有漏项视为负偏离。评审小组根据技术部分响应情况进行打分，完全满足招标技术部分要求的得100分；“▲”条款为重要技术要求，每负偏离一项扣8分，其他技术要求每负偏离一项扣2分，扣完为止。注：投标人需在投标文件中提供每一种设备制造商或进口设备中国代理商，同时提供授权证明文件及针对所投设备出具的技术参数确认函原件扫描件，原件备查。
评分依据：根据《技术参数响应表》的响应情况及技术部分要求提供的证明材料（如有）进行打分。

	3
	综合实力部分 
	20%

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人拥有证书情况
	5
	获得以下认证证书的得100分。
1.具有有效期内认证范围包含在线监测类的质量管理体系认证证书；
2.具有有效期内认证范围包含在线监测类的环境管理体系认证证书的；
3.具有有效期内认证范围包含在线监测类的职业健康安全管理体系认证证书。
满足以上三项得100分，两项得70分，一项得40分，其他情况不得分。
证明材料：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系提供有效并通过年审合格的证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关网站查询截图，原件备查，未提供或无法判断的不得分。

	
	2
	投标人业绩
	10
	2024年1月1日至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准），每完成1个水质在线监测同类相关设备供货或运维项目的（每个合同至少含1款招标仪器）得10分，本项最高得100分。 
证明材料：提供与最终用户签订的有效合同关键页扫描件，原件备查，未提供或无法判断的不得分。

	
	3
	服务网点
	5
	深圳供应商或在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）的，得100分；非深圳供应商承诺：中标后建立本地经营（服务）网点或售后服务机构的，得50分，其他不得分；
评分依据：深圳供应商提供营业执照扫描件，原件备查；在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）的同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照，原件备查；非深圳供应商提供承诺函（格式自拟）。

	4
	违约承诺
	5%

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	违约承诺
	5
	评分准则内容：投标人承诺以下三项的得100分，否则不得分。
1.人员严格按照招标文件及投标承诺配置；
2.服务质量达到招标文件要求；
3.对未能达到的管理要求承担管理责任。
要求提供承诺函作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。



五、商务需求
（一）交货期：合同签订后51天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点：南澳佰公坳垃圾填埋场。
（二）报价要求：
1.本项目预算金额：人民币260000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
（三）付款方式：采购合同签订后支付合同总金额的50%，货到并经用户验收合格后支付合同总金额的45%，合同总金额的剩余5%作为质量保证金，自最终验收合格之日起，质保期一年届满且无任何因货物质量问题导致的换货、维修或索赔等情形后向乙方支付。
（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（五）安装、调试及验收方式：
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕，中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（六）售后服务要求：
1.质量保证期为1年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。
3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格提供保障其正常运行的配件和维护，并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
（七）备件备品要求：
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
（八）违约责任：
1.中标人违约责任
中标人在履行本项目过程中，出现以下情形之一的，属于违约，采购人有权要求中标人根据中标后签订合同所约定的方式及金额赔偿相应的经济损失：
（1）中标人未履行或部分未履行本项目所签订合同约定的义务，并且没有做出补救措施的；
（2）未经采购人同意，中标人以低于本项目所签订合同约定的数量、技术标准等要求进行设备配置的；
（3）中标人对采购人依据法律法规、政策和本项目所签订合同约定作出的指令、要求、监管措施等，不予执行的。
中标人应当知晓并接受，如中标人在合同履行过程中存在前述违约情况，但相关危害未被采购人及时发现，则采购人仍保留可就相关违约责任向中标人进行追索赔偿的权利，而不受合同终止的影响。
2.项目终止条款
本项目实施期间，出现以下情形之一的，由采购人书面提出意见后有权解除合同，而无须向中标人支付任何费用或承担任何责任，由此产生的经济损失和法律责任全部由中标人承担，必要时可要求中标人赔偿损失：
（1）中标人以围标、串标等违反相关法律法规的方式获取本项目并经查实。
（2）中标人有行贿、受贿等违反廉洁相关法律法规的。
（3）中标人有弄虚作假及其他不正当行为。
（4）法律、招标文件及本项目所签订合同规定的其他终止合同的事由。因国家相关政策发生重大变更或情势发生重大变化，导致项目合同实际履行不能或显失公平时，采购人提前30日通知中标人，不承担违约责任，即可解除合同，由此造成的经济损失，也不承担赔偿责任。
